Calificación Operacional /

Verificación de Funcionamiento

HPLC Hewlett Packard / Agilent Technologies

Series 1100 / 1120 / 1200 / 1220 / 1260 Infinity

| Fecha: Modelo: Nº de Serie: Realizado por: |  |
| --- | --- |
|  | ID |

| TABLA DE CONTENIDOS |  |
| --- | --- |
| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | 3 |
| INFORMACIÓN DE AGS ANALITICA | 3 |
| OBJETIVO | 4 |
| INFORMACIÓN DEL EQUIPO | 4 |
| CONFIGURACIÓN | 5 |
| DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS | 5 |
| LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS | 8 |
| CONDICIONES INICIALES DE OPERACIÓN | 8 |
| RESULTADOS | 9 |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS / CERTIFICADOS | 14 |

Calificación Operacional / Verificación de Funcionamiento

HPLC Hewlett Packard / Agilent

1100 - 1120 - 1200 - 1220 – 1260 Infinity

Información del Cliente

| Empresa |  |
| --- | --- |
| Dirección |  |
| Localidad |  |
| Sector |  |
| Contacto |  |

Información de AGS ANALITICA

| Datos de la Empresa | AGS ANALITICA S.A. Arenales 605 Piso 15, Vicente López (B1638BRG) Provincia de Buenos Aires - Argentina Tel: (011) 45247 247 info@agsanalitica.com – www.agsanalitica.com |
| --- | --- |
| Nombre y Apellido del Ingeniero de Soporte |  |

Objetivo

El Objetivo de la Calificación Operacional / Verificación de Funcionamiento es someter al instrumental a un conjunto de ensayos monitoreados por un Ingeniero de Soporte Técnico entrenado y ejecutados por el software (Chemstation) en forma automática. Para ello también se usan estándares e instrumental trazables. Los resultados de los ensayos se comparan con los límites de aceptación acordados con el Cliente antes de realizarse la Calificación.

Información del equipo

| Identificación |  |
| --- | --- |
| Número de Serie |  |
| Ubicación |  |
| Fecha de la última Calificación Operacional |  |
| Fecha del último Mantenimiento Preventivo |  |
| Frecuencia sugerida de Calificación Operacional |  |

Configuración

| HPLC HP / AGILENT 1100/1120/1200/1220/1260 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo | Modelo | Número de Serie | Firmware | ID |
| Desgasificador |  |  | N/A |  |
| Bomba |  |  |  |  |
| Inyector |  |  |  |  |
| Termostatizador de Inyector |  |  | N/A |  |
| Compartimiento de Columna |  |  |  |  |
| Detectores |  |  |  |  |

| Sistema de Adquisición | Número de Producto | Número de Licencia / Serie | Revisión / Firmware |
| --- | --- | --- | --- |

Descripción de los ensayos

Los tests ejecutados en la calificación y sus instructivos asociados son detallados a continuación:

| INSTRUCTIVO APLICABLE 1 | TEST | PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN 2 | NUEVA ESPECIFICACIÓN 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QI7.0501 | Preparación del Equipo y del Software para Calificación | NA | NA | NA |
| QI7.0502 | Exactitud y Precisión de Flujo | Exactitud | ≤ 5.00 % |  |
|  |  | Precisión | ≤ 0.500 % |  |
| QI7.0503 | Exactitud en Temperatura | Exactitud (compartimiento izquierdo) | ± 2.0ºC |  |
|  |  | Exactitud (compartimiento derecho) | ± 2.0ºC |  |
| QI7.0504 | Holmio (VWD/MWD/DAD) | Exactitud de longitud de onda | ± 2.0 nm |  |
| QI7.0505 | Exactitud de Longitud de Onda (VWD/MWD/DAD) | Exactitud (1er máximo) | ± 2.0 nm |  |
|  |  | Exactitud (2do máximo) | ± 2.0 nm |  |
|  |  | Exactitud (mínimo) | ± 2.0 nm |  |

1 Los instructivos son aplicables al módulo correspondiente de cualquiera de las series 1100/1120/1200/1220/1260.

2 Recomendados por el fabricante.

3 Las especificaciones pueden ser modificadas por el Cliente de acuerdo a sus requerimientos analíticos.

| INSTRUCTIVO APLICABLE 1 | TEST | PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN 2 | NUEVA ESPECIFICACIÓN 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QI7.0506 | Precisión de Inyección y Carry Over (VWD/MWD/DAD) | Precisión de áreas | ≤ 1.000 % |  |
|  |  | Precisión de alturas | ≤ 2.000 % |  |
|  |  | Carry over (áreas) | ≤ 0.200 % |  |
|  |  | Carry over (alturas) | ≤ 0.400 % |  |
| QI7.0507 | Linealidad de Detector (VWD/MWD/DAD) | Correlación | > 0.999000 |  |
| QI7.0508 | Ruido y Estabilidad de Temperatura (VWD/MWD/DAD) | Ruido ASTM (VWD) | ≤ 0.040 mAU |  |
|  |  | Ruido ASTM (MWD/DAD) | ≤ 0.050 mAU |  |
|  |  | Wander | ≤ 0.200 mAU |  |
|  |  | Deriva (VWD) | ≤ 0.500 mAU/h |  |
|  |  | Deriva (MWD/DAD) | ≤ 5.000 mAU/h |  |
|  |  | Estabilidad de Temperatura (izquierdo) | ≤ 1.00ºC |  |
|  |  | Estabilidad de Temperatura (derecho) | ≤ 1.00ºC |  |
| QI7.0509 | Composición de Gradiente - Canales A/B | Ripple | ≤ 0.500 % |  |
|  |  | Exactitud (bombas cuaternarias) | ≤ 1.500 % |  |
|  |  | Exactitud (bombas binarias) | ≤ 0.700 % |  |
|  |  | Precisión | ≤ 0.500 % |  |
|  |  | Correlación de %B | > 0.999000 |  |
| QI7.0510 | Composición de Gradiente - Canales C/D | Ripple | ≤ 0.500 % |  |
|  |  | Exactitud | ≤ 1.500 % |  |
|  |  | Precisión | ≤ 0.500 % |  |
|  |  | Correlación de %D | > 0.999000 |  |
| QI7.0511 | Precisión de Inyección y Carry Over (RID) | Precisión de áreas | ≤ 1.000 % |  |
|  |  | Precisión de alturas | ≤ 2.000 % |  |
|  |  | Carry over (áreas) | ≤ 0.200 % |  |
|  |  | Carry over (alturas) | ≤ 0.400 % |  |
| QI7.0512 | Linealidad de Detector (RID) | Correlación | > 0.995000 |  |
| QI7.0513 | Ruido y Estabilidad de Temperatura (RID) | Ruido ASTM | ≤ 10.0 nRIU |  |
|  |  | Wander | ≤ 80.0 nRIU |  |
|  |  | Deriva | ≤ 400.0 nRIU/h |  |
|  |  | Estabilidad de Temperatura (izquierdo) | ≤ 1.00ºC |  |
|  |  | Estabilidad de Temperatura (derecho) | ≤ 1.00ºC |  |

| INSTRUCTIVO APLICABLE (1) | TEST | PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN2 | NUEVA ESPECIFICACIÓN3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QI7.0514 | Exactitud de Longitud de Onda de Emisión (FLD) | Exactitud | ± 3.0 nm |  |
| QI7.0515 | Exactitud de Longitud de Onda de Excitación (FLD) | Exactitud | ± 3.0 nm |  |
| QI7.0516 | Relación Señal/Ruido y Estabilidad de Temperatura (FLD) | Señal / Ruido | ≥ 400 |  |
|  |  | Estabilidad de Temperatura (izquierdo) | ≤ 1.00ºC |  |
|  |  | Estabilidad de Temperatura (derecho) | ≤ 1.00ºC |  |
| QI7.0517 | Exactitud en Temperatura de Viales | Exactitud vial 1 | -1.0 / +5.0ºC |  |
|  |  | Exactitud vial 2 |  |  |
|  |  | Exactitud vial 3 |  |  |
|  |  | Exactitud vial 4 |  |  |
| QI7.0526 | Precisión de Inyección y Carry Over (FLD) | Precisión de áreas | ≤ 1.000 % |  |
|  |  | Precisión de alturas | ≤ 1.000 % |  |
|  |  | Carry over (áreas) | ≤ 0.200 % |  |
|  |  | Carry over (alturas) | ≤ 0.400 % |  |
| QI7.0605 | Precisión de Inyección (ELSD) | Precisión de áreas | ≤ 3.000 % |  |
|  |  | Precisión de alturas | ≤ 3.000 % |  |
| QI7.0606 | Ruido y Estabilidad de Temperatura (ELSD) | Ruido ASTM | ≤ 2.000 mV |  |
|  |  | Deriva | ≤ 5.000 mV/h |  |
|  |  | Estabilidad de Temperatura (izquierdo) | ≤ 1.00ºC |  |
|  |  | Estabilidad de Temperatura (derecho) | ≤ 1.00ºC |  |

Confirmo estar de acuerdo con los límites establecidos para la Calificación Operacional del Instrumental detallado en el presente documento.

________________________          __________________________         _________________

Firma del cliente                               Aclaración (Nombre y Apellido)                             Fecha

Listado de equipos y materiales utilizados

| Solventes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Marca | Número de Lote |
| Agua |  |  |
| Acetona |  |  |

| Equipos de medición |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Marca | Modelo | Número de Serie | Última Calibración | Vigencia |
| Flujímetro |  |  |  |  | 1 año |
| Termómetro |  |  |  |  | 1 año |

| Estándares |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Marca | Número de Lote | Vencimiento |
| Cafeína | Agilent |  |  |
| Glicerina | Agilent |  |  |

Condiciones iniciales de operación

| Fase móvil A | Agua grado HPLC |
| --- | --- |
| Fase móvil B | 0.5% acetona en agua grado HPLC |
| Canales A y C | Fase móvil A |
| Canales B y D | Fase móvil B (equipos con bomba binaria o cuaternaria y detectores UV-VIS) |
| Temperatura de compartimiento de columnas | 40.0 ºC |
| Temperatura de inyector termostatizado | 4.0 ºC |

Las condiciones de operación específicas de cada test pueden encontrarse en el reporte de la

ChemStation, si el Cliente opta por incluir en él los parámetros de análisis de cada método.

| Se incluyen en el reporte de calificación el detalle de los métodos ejecutados en cada test: | SI |
| --- | --- |
|  | NO |

Resultados

| Test de Exactitud y Precisión de Flujo Ver especificación del cliente (canal A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetro | Resultado | Especificación | Conclusiones |  |  |
|  |  |  | Cumple | No cumple | No aplica |
| Exactitud | % | ≤ 5.00 % |  |  |  |
| Precisión | % | ≤ 0.500 % |  |  |  |
| Test de Exactitud y Precisión de Flujo Ver especificación del cliente (canal B – Bombas binarias) |  |  |  |  |  |
| Parámetro | Resultado | Especificación | Conclusiones |  |  |
|  |  |  | Cumple | No cumple | No aplica |
| Exactitud | % | ≤ 5.00 % |  |  |  |
| Precisión | % | ≤ 0.500 % |  |  |  |
| Test de Exactitud en la Temperatura Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |
| Parámetro | Resultado (desvío de 40.0°C) | Especificación | Conclusiones |  |  |
|  |  |  | Cumple | No cumple | No aplica |
| Exactitud (Compartimiento Izquierdo) | ºC | ± 2.0 ºC |  |  |  |
| Exactitud (Compartimiento Derecho) | ºC | ± 2.0 ºC |  |  |  |
| Test de Holmio – VWD/MWD/DAD Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |
| Parámetro | Resultado | Especificación | Conclusiones |  |  |
|  |  |  | Cumple | No cumple | No aplica |
| Exactitud de Longitud de Onda | nm | ± 2.0 nm |  |  |  |
| Test de Exactitud de Longitud de Onda Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |
| Parámetro | Resultado (Desv. De λ) | Especificación | Conclusiones |  |  |
|  |  |  | Cumple | No cumple | No aplica |
| Primer máximo (205 nm) | nm | ± 2.0 nm |  |  |  |
| Segundo máximo (273 nm) | nm | ± 2.0 nm |  |  |  |
| Mínimo (245 nm) | nm | ± 2.0 nm |  |  |  |

| Test de Precisión de Inyección y Carry Over Detector con el que se realiza el test: Ver especificación del cliente VWD MWD DAD RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetro | Resultado |  | Especificación |  | Conclusiones |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cumple |  | No cumple |  | No aplica |
| Precisión de áreas | % |  | ≤ 1.000 % |  |  |  |  |  |  |
| Precisión de alturas | % |  | ≤ 2.000 % |  |  |  |  |  |  |
| Carry over (áreas) | % |  | ≤ 0.200 % |  |  |  |  |  |  |
| Carry over (alturas) | % |  | ≤ 0.400 % |  |  |  |  |  |  |
| Test de Linealidad de Detector (VWD/MWD/DAD) |  |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |
| Parámetro | Resultado |  | Especificación |  | Conclusiones |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cumple |  | No cumple |  | No aplica |
| Correlación |  |  | > 0.999000 |  |  |  |  |  |  |
| Test de Ruido y Estabilidad de Temperatura (VWD/MWD/DAD) |  |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |
| Parámetro | Resultado |  | Especificación |  | Conclusiones |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cumple |  | No cumple |  | No aplica |
| Ruido ASTM (VWD) | mAU |  | ≤ 0.040 mAU |  |  |  |  |  |  |
| Ruido ASTM (MWD/DAD) | mAU |  | ≤ 0.050 mAU |  |  |  |  |  |  |
| Wander | mAU |  | ≤ 0.200 mAU |  |  |  |  |  |  |
| Deriva (VWD) | mAU/h |  | ≤ 0.500 mAU/h |  |  |  |  |  |  |
| Deriva (MWD/DAD) | mAU/h |  | ≤ 5.000 mAU/h |  |  |  |  |  |  |
| Estabilidad de Temperatura (compartimiento izquierdo) | ºC |  | ≤ 1.00ºC |  |  |  |  |  |  |
| Estabilidad de Temperatura (compartimiento derecho) | ºC |  | ≤ 1.00ºC |  |  |  |  |  |  |
| Test de Linealidad de Detector (RID) |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |
| Parámetro |  | Resultado |  | Especificación | Conclusiones |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cumple |  |  | No cumple | No aplica |
| Correlación |  |  |  | > 0.995000 |  |  |  |  |  |

| Test de Ruido y Estabilidad de Temperatura (RID) |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetro |  | Resultado | Especificación |  | Conclusiones |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cumple | No cumple |  | No aplica |
| Ruido ASTM |  | nRIU | ≤ 10.0 nRIU |  |  |  |  |  |
| Wander |  | nRIU | ≤ 80.0 nRIU |  |  |  |  |  |
| Deriva |  | nRIU/h | ≤ 400.0 nRIU/h |  |  |  |  |  |
| Estabilidad de Temperatura (compartimiento izquierdo) |  | ºC | ≤ 1.00ºC |  |  |  |  |  |
| Estabilidad de Temperatura (compartimiento derecho) |  | ºC | ≤ 1.00ºC |  |  |  |  |  |
| Test de Relación Señal/Ruido y Estabilidad de Temperatura (FLD) |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |
| Parámetro |  | Resultado | Especificación |  | Conclusiones |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cumple | No cumple |  | No aplica |
| Señal / Ruido |  |  | ≥ 400 |  |  |  |  |  |
| Estabilidad de Temperatura (izquierdo)) |  | ºC | ≤ 1.00ºC |  |  |  |  |  |
| Estabilidad de Temperatura (derecho) |  | ºC | ≤ 1.00ºC |  |  |  |  |  |
| Test de Exactitud de Longitud de Onda de Emisión (FLD) |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |
| Parámetro |  | Resultado | Especificación |  | Conclusiones |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cumple | No cumple |  | No aplica |
| Exactitud de Longitud de Onda |  | nm | ± 3.0 nm |  |  |  |  |  |
| Test de Exactitud de Longitud de Onda de Excitación (FLD) |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |
| Parámetro |  | Resultado | Especificación |  | Conclusiones |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cumple | No cumple |  | No aplica |
| Exactitud de Longitud de Onda |  | nm | ± 3.0 nm |  |  |  |  |  |
| Test de Composición de Gradiente Canales A/B |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |
| Parámetro | Resultado |  |  | Especificación | Conclusiones |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cumple | No cumple | No aplica |  |
| Ripple | % |  |  | ≤ 0.500 % |  |  |  |  |
| Exactitud (bombas cuaternarias) | % |  |  | ≤ 1.500 % |  |  |  |  |
| Exactitud (bombas binarias) | % |  |  | ≤ 0.700 % |  |  |  |  |
| Precisión | % |  |  | ≤ 0.500 % |  |  |  |  |
| Correlación de % B | % |  |  | > 0.999000 |  |  |  |  |

| Test de Composición de Gradiente Canales C/D |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetro | Resultado | Especificación | Conclusiones |  |  |
|  |  |  | Cumple | No cumple | No aplica |
| Ripple | % | ≤ 0.500 % |  |  |  |
| Exactitud | % | ≤ 1.500 % |  |  |  |
| Precisión | % | ≤ 0.500 % |  |  |  |
| Correlación de % D | % | > 0.999000 |  |  |  |
| Test de Exactitud en Temperatura de Viales Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |
| Parámetro | Resultado (Desvío de 4.0°C) | Especificación | Conclusiones |  |  |
|  |  |  | Cumple | No cumple | No aplica |
| Exactitud en vial 1 | ºC | -1.0 / +5.0ºC |  |  |  |
| Exactitud en vial 2 | ºC |  |  |  |  |
| Exactitud en vial 3 | ºC |  |  |  |  |
| Exactitud en vial 4 | ºC |  |  |  |  |
| Test de Precisión de Inyección (ELSD) |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |
| Parámetro | Resultado | Especificación | Conclusiones |  |  |
|  |  |  | Cumple | No cumple | No aplica |
| Precisión de áreas | % | ≤ 3.000 % |  |  |  |
| Precisión de alturas | % | ≤ 3.000 % |  |  |  |
| Test de Ruido y Estabilidad de Temperatura (ELSD) |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |
| Parámetro | Resultado | Especificación | Conclusiones |  |  |
|  |  |  | Cumple | No cumple | No aplica |
| Ruido ASTM | mV | 2.000 mV |  |  |  |
| Deriva | mV/h | 5.000 mV/h |  |  |  |
| Estabilidad de Temperatura (izquierdo) | ºC | ≤ 0.50ºC |  |  |  |
| Estabilidad de Temperatura (derecho) | ºC | ≤ 0.50ºC |  |  |  |

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA CALIFICADO

| Calificación |  |
| --- | --- |
| Tipo | Inicial Recalificación |
| Fecha de realización |  |

| Resultados |  |  |
| --- | --- | --- |
| Todos los test y mediciones fueron satisfactoriamente realizados y cumplen con los límites preestablecidos. | Cumple con especificaciones |  |
| Algunos test o mediciones necesitaron correcciones para su cumplimiento satisfactorio con los límites preestablecidos* | Cumple con especificaciones luego de corrección |  |
| Algunos test o mediciones no cumplieron satisfactoriamente con los límites preestablecidos y no se realizó ninguna acción correctiva | No cumple con especificaciones |  |
| *Un Reporte de Desviación deberá adicionarse como un documento anexo con las acciones correctivas que fueron realizadas. |  |  |

| ____________________ Firma | ___________________________ Cliente (Nombre y Apellido) | ________________________ Fecha |
| --- | --- | --- |
| ____________________ Firma | ___________________________ Ingeniero de Soporte (Nombre y Apellido) | ________________________ Fecha |

DOCUMENTOS ADJUNTOS / CERTIFICADOS

Esta   sección   provee   un  detalle   de  los  documentos   adjuntos   al  presente   informe   que

complementan la información contenida en el mismo.

| Documento | Adjunto SÍ NO N/A | Cantidad de páginas |
| --- | --- | --- |
| Reporte de la calificación (emitido por la Chemstation) |  |  |
| Reporte de Desviación |  |  |
| Certificado de Calibración del Flujímetro |  |  |
| Certificado de Calibración del Termómetro |  |  |
| Certificados de Estándares |  |  |
| Certificados de Capacitación del Ingeniero de Soporte |  |  |
| Trazabilidades de equipos de medición |  |  |
| Otros (detallar) |  |  |

Nota:

Este Informe de calificación Operacional se refiere a un único equipo especificado en el mismo y provee evidencia de su correcto funcionamiento; el mismo ha sido preparado teniendo en cuenta las especificaciones del fabricante, las normas regulatorias aplicables como así también las  buenas prácticas de  laboratorio. Este documento ha  sido diseñado para ser parte de una validación general de ambientes regulados y no asegura la validación total de todo el sistema. AGS ANALÍTICA S.A. no es responsable en aquellas situaciones en la que los programas regulatorios requieran ensayos diferentes de los aquí detallados.