Calificación Operacional /

Verificación de Funcionamiento

GC Hewlett Packard / Agilent Technologies

Series 6850 / 6890 / 7820 / 7890 /

8860 / 8890 y Accesorios

(Sin detector MSD)

| Fecha: |  | al |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo: |  | ID |  |
| Nº de Serie: |  |  |  |
| Realizado por: |  |  |  |

TABLA DE CONTENIDOS

Información del Cliente	3

Información de AGS ANALITICA	3

Objetivo	4

Información del equipo	4

Configuración	5

Descripción de los ensayos	5

Listado de equipos y materiales utilizados	11

Resultados	12

DOCUMENTOS ADJUNTOS / CERTIFICADOS	20

Calificación Operacional / Verificación de Funcionamiento

GC Hewlett Packard / Agilent Series 6850 / 6890 /

7890 / 8860 / 8890 y Accesorios

Información del Cliente

| Empresa |  |
| --- | --- |
| Dirección |  |
| Localidad |  |
| Sector |  |
| Contacto |  |

Información de AGS ANALÍTICA

| Datos de la Empresa | AGS ANALITICA S.A. Arenales 605 Piso 15, Vicente López (B1638BRG) Provincia de Buenos Aires - Argentina Tel: (011) 45247 247 info@agsanalitica.com – www.agsanalitica.com |
| --- | --- |
| Nombre y Apellido del Ingeniero de Soporte |  |

Objetivo

El Objetivo de la Calificación Operacional / Verificación de Funcionamiento es someter al instrumental a un conjunto de ensayos monitoreados por un Ingeniero de Soporte Técnico entrenado, adquiriendo los datos a través de un software (Chemstation o equivalente) o de un integrador. Para ello también se usan estándares e instrumental trazables.

Los resultados de los ensayos se comparan con los límites de aceptación acordados con el Cliente antes de realizarse la Calificación.

Información del equipo

| Identificación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de Serie |  |  |
| Ubicación |  |  |
| Calificación: | Inicial |  |
|  | Recalificación |  |
| Fecha de la anterior Calificación Operacional |  |  |
| Fecha del último Mantenimiento Preventivo |  |  |
| Frecuencia sugerida de la Calificación Operacional |  |  |

Configuración

| Módulo | Front | Número de Serie | Back | Número de Serie | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puerto de Inyección |  | NA |  | NA |  |
| Detector |  |  |  |  |  |
| Inyector Automático (ALS) |  |  |  |  |  |
| Inyector Automático HTA |  |  |  |  |  |
| CTC Modo ALS |  |  |  |  |  |
| Controlador (ALS) |  |  |  |  |  |
| Tray (ALS) |  |  |  |  |  |
| HeadSpace |  |  |  |  |  |
| HeadSpace HTA |  |  |  |  |  |
| CTC Modo HSS |  |  |  |  |  |

| Sistema de Adquisición | Número de Producto | Número de Licencia / Serie | Revisión / Firmware |
| --- | --- | --- | --- |

Descripción de los ensayos

Los tests ejecutados en la Calificación del GC y sus instructivos asociados son detallados a continuación:

| INSTRUCTIVO APLICABLE | TEST | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN |  |  | NUEVA ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QI7.0540 | Preparación del equipo | NA | NA |  | NA | NA |
| QI7.0543 | Exactitud de Presión | SSL | 10 psi |  | ±1.2 psi |  |
|  |  |  | 25 psi |  | ±1.2 psi |  |
|  |  | PP | 10 psi |  | ±1.2 psi |  |
|  |  |  | 25 psi |  | ±1.2 psi |  |
|  |  | COC | 10 psi |  | NA |  |
|  |  |  | 25 psi |  | NA |  |
| QI7.0544 | Test de Pérdida | SSL | 25 psi |  | ΔP ≤ 2 psi |  |
|  |  | PP | 25 psi |  | ΔP ≤ 2 psi |  |
|  |  | COC | NA |  | NA |  |
| QI7.0545 | Exactitud de Flujos | FID | Aire 400 mL/min |  | ± 40.0 mL/min |  |
|  |  |  | H2 30 mL/min |  | ± 3.0 mL/min |  |
|  |  |  | Aux 25 mL/min |  | ± 2.5 mL/min |  |
| QI7.0546 | Exactitud de Flujos | ECD | Aux 60 mL/min | ± 6.0 mL/min |  |  |
|  |  |  | P. Ánodo 6 mL/min | ± 0.6 mL/min |  |  |
| QI7.0547 | Exactitud de Flujos | µECD | Aux 25 mL/min | ± 2.5 mL/min |  |  |
| QI7.0548 | Exactitud de Flujos | TCD | Ref 30 mL/min | ± 3.0 mL/min |  |  |
|  |  |  | Aux 2 mL/min | ± 0.5 mL/min |  |  |
| QI7.0549 | Exactitud de Flujos | NPD | H2 3 mL/min | ± .5 mL/min |  |  |
|  |  |  | Aire 60 mL/min | ± 6 mL/min |  |  |
|  |  |  | Aux 10 mL/min | ± 1 mL/min |  |  |
| QI7.0579 | Exactitud de Flujos | FPD | Aire 100 mL/min | ± 10 mL/min |  |  |
|  |  |  | H2 75 mL/min | ± 7.5 mL/min |  |  |
|  |  |  | Aux 60 mL/min | ± 6 mL/min |  |  |
| QI7.0541 | Exactitud de Temperatura del Horno GC | Horno GC | 50°C | ± 3.0 °C |  |  |
|  |  |  | 100°C | ± 4.0 °C |  |  |
|  |  |  | 150°C | ± 4.0 °C |  |  |
|  |  |  | 230°C | ± 5.0 °C |  |  |
| QI7.0542 | Exactitud de Temperatura del Horno HSS | Horno HSS | 100°C | ± 4.0 °C |  |  |
| QI7.05117 | Exactitud de Temperatura del Loop HSS | Loop HSS CTC | 110°C | ± 4.0 °C |  |  |
| QI7.05115 | Exactitud de Temperatura de Incubadora CTC (Modo HSS) | Incubadora CTC | 100°C | ± 2.0 °C |  |  |
| QI7.05116 | Exactitud de Temperatura de Cartucho de Jeringa CTC (Modo HSS) | Cartucho de Jeringa CTC | 110°C | ± 2.0 °C |  |  |

| INSTRUCTIVO APLICABLE | TEST | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN1 |  | NUEVA ESPECIFICACIÓN2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QI7.0600 | Exactitud de Temperatura de Horno HTA (Modo HSS) | Horno HTA | 50 ºC | ± 3.0 °C |  |
|  |  |  | 150 ºC | ± 5.0 °C |  |
| QI7.0607 | Exactitud de Temperatura de Cartucho de Jeringa HTA (Modo HSS) | Cartucho de Jeringa HTA | 50 ºC | ± 2.0 °C |  |
|  |  |  | 125 ºC | ± 3.0 °C |  |
| QI7.0560 | Estabilidad de la Temperatura del Horno GC Sin Válvulas | Horno GC | Estabilidad a 200ºC (ΔT) | ± 0.2 °C |  |
| QI7.0592 | Estabilidad de la Temperatura del Horno GC Con Válvulas | Horno GC | Estabilidad a 100ºC (ΔT) | ± 0.20 °C |  |
| QI7.0561 | Test Químico (Chemstation) | SSL/FID | Área (Aux He) | ≥ 8500 |  |
|  |  |  | Área (Aux N2) | ≥ 10000 |  |
| QI7.0562 | Test Químico (Chemstation) | HSS/SSL/FID | Área | ≥ 800 |  |
|  |  |  | RSD Áreas | ≤ 2.90 % |  |
|  |  |  | RSD Tr | ≤ 0.50 % |  |
|  |  |  | Arrastre | ≤ 0.50 % |  |
| QI7.0563 | Test Químico (Chemstation) | SSL/ECD | Área Lindano | ≥ 1600xRuido |  |
| QI7.0564 | Test Químico (Chemstation) | SSL/uECD | Área Lindano | ≥ 7500xRuido |  |
| QI7.05114 | Test Químico (Chemstation) | CTC - HTA (Modo HSS) /SSL/FID | Área | ≥ 800 |  |
|  |  |  | RSD Áreas | ≤ 4.00 % |  |
|  |  |  | RSD Tr | ≤ 0.50 % |  |
|  |  |  | Arrastre | ≤ 0.20 % |  |
| QI7.0566 | Test Químico (Chemstation) | SSL/NPD | Área Azobenceno | ≥ 35 |  |
|  |  |  | Área Malation | ≥ 68 |  |
| QI7.0567 | Test Químico (Chemstation) | SSL/FPD Estilo viejo (3 tubos del EPC al detector) | Área del pico de Azufrado | ≥ 24000 |  |
|  |  |  | Área del pico de Fosforado | ≥ 38000 |  |
| QI7.0589 | Test Químico (Chemstation) | SSL/FPD Estilo nuevo (2 tubos del EPC al detector) | LMD (nivel mínimo detectable) Azufrado | ≤ 6.0 pg/s |  |
|  |  |  | LMD (nivel mínimo detectable) Fosforado | ≤ 0.10 pg/s |  |

| INSTRUCTIVO APLICABLE | TEST | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN1 |  | NUEVA ESPECIFICACIÓN2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QI7.0565 | Test Químico (Chemstation) | SSL/TCD | Área | ≥ 500 |  |
| QI7.0597 | Test Químico (Chemstation) | PTV/FPD Estilo nuevo (2 tubos del EPC al detector) | LMD (nivel mínimo detectable) Azufrado | ≤ 6.0 pg/s |  |
|  |  |  | LMD (nivel mínimo detectable) Fosforado | ≤ 0.10 pg/s |  |
| QI7.0568 | Test Químico (Chemstation) | PP/FID | Área C14 (Aux He) | ≥ 3200 |  |
|  |  |  | Área C15 (Aux He) | ≥ 3200 |  |
|  |  |  | Área C16 (Aux He) | ≥ 3200 |  |
|  |  |  | Área C14 (Aux N2) | ≥ 3800 |  |
|  |  |  | Área C15 (Aux N2) | ≥ 3800 |  |
|  |  |  | Área C16 (Aux N2) | ≥ 3800 |  |
| QI7.0569 | Test Químico (Chemstation) | PP/ECD | Área Lindano | ≥ 1600xRuido |  |
| QI7.0570 | Test Químico (Chemstation) | PP/µECD | Área Lindano | ≥ 7500xRuido |  |
| QI7.0571 | Test Químico (Chemstation) | PP/TCD | Área C14 | ≥ 62 |  |
|  |  |  | Área C15 | ≥ 62 |  |
|  |  |  | Área C16 | ≥ 62 |  |
| QI7.0572 | Test Químico (Chemstation) | PP/NPD | Área Azobenceno | ≥ 35 |  |
|  |  |  | Área Malation | ≥ 68 |  |
| QI7.0573 | Test Químico (Chemstation) | COC/FID | Área C14 (Aux He) | ≥ 3200 |  |
|  |  |  | Área C15 (Aux He) | ≥ 3200 |  |
|  |  |  | Área C16 (Aux He) | ≥ 3200 |  |
|  |  |  | Área C14 (Aux N2) | ≥ 3800 |  |
|  |  |  | Área C15 (Aux N2) | ≥ 3800 |  |
|  |  |  | Área C16 (Aux N2) | ≥ 3800 |  |
| QI7.0574 | Test Químico (Chemstation) | COC/ECD | Área Lindano | ≥ 1600xRuido |  |
| QI7.0575 | Test Químico (Chemstation) | COC/ µECD | Área Lindano | ≥ 7500xRuido |  |
| QI7.0576 | Test Químico (Chemstation) | COC/TCD | Área C14 | ≥ 62 |  |
|  |  |  | Área C15 | ≥ 62 |  |
|  |  |  | Área C16 | ≥ 62 |  |
| QI7.0577 | Test Químico (Chemstation) | COC/NPD | Área Azobenceno | ≥ 35 |  |
|  |  |  | Área Malation | ≥ 68 |  |

| INSTRUCTIVO APLICABLE | TEST | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN1 |  | NUEVA ESPECIFICACIÓN2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QI7.0580 | Test de Ruido, Deriva y Wander (Chemstation) | FID | Señal | ≤ 25 pA |  |
|  |  |  | Ruido | ≤ 0.10 pA |  |
|  |  |  | Wander | ≤ 0.20 pA |  |
|  |  |  | ¦Deriva¦ | ≤ 2.50 pA/hr |  |
| QI7.0581 | Test de Ruido, Deriva y Wander (Chemstation) | ECD (5Hz=1UD) | Señal | ≤ 100 UD |  |
|  |  |  | Ruido | ≤ 0.15 UD |  |
|  |  |  | Wander | ≤ 1.00 UD |  |
|  |  |  | ¦Deriva¦ | ≤ 1.50 UD/hr |  |
| QI7.0582 | Test de Ruido, Deriva y Wander (Chemstation) | µECD (1Hz=1UD) | Señal | ≤ 400 UD |  |
|  |  |  | Ruido | ≤ 3.00 UD |  |
|  |  |  | Wander | ≤ 5.00 UD |  |
|  |  |  | ¦Deriva¦ | ≤15.00 UD/hr |  |
| QI7.0583 | Test de Ruido, Deriva y Wander (Chemstation) | TCD (25uV= 1UD) | Señal | ≤ 35 UD |  |
|  |  |  | Ruido | ≤ 0.15 UD |  |
|  |  |  | Wander | ≤ 0.30 UD |  |
|  |  |  | ¦Deriva¦ | ≤ 2.20 UD/hr |  |
| QI7.0584 | Test de Ruido, Deriva y Wander (Chemstation) | NPD (1pA=1UD) | Señal | 30 a 50 UD |  |
|  |  |  | Ruido | ≤ 0.15 UD |  |
|  |  |  | Wander | ≤ 0.20 UD |  |
|  |  |  | ¦Deriva¦ | ≤ 3.50 UD/hr |  |
| QI7.0585 | Test de Ruido, Deriva y Wander (Chemstation) | FPD Estilo viejo (3 tubos del EPC al detector) | Señal llama OFF (S, P) | ≤ 40 UD |  |
|  |  |  | Señal llama ON (S, P) | ≤ Llama OFF + 100 UD |  |
|  |  |  | Ruido | ≤ 5 UD |  |
|  |  |  | Wander | ≤ 2.5 UD |  |
|  |  |  | ¦Deriva¦ | ≤ 5 UD/hr |  |
|  |  | FPD Estilo nuevo (2 tubos del EPC al detector) | Señal (S, P) | ≤ 80 UD, |  |
|  |  |  | Ruido | ≤ 5 UD |  |
|  |  |  | Wander | ≤ 2.5 UD |  |
|  |  |  | ¦Deriva¦ | ≤ 5 UD/hr |  |
| QI7.0586 | Precisión de Inyección (ALS, Chemstation) | Todos los Detectores | RSD% Área | ≤ 2.90 % |  |
|  |  |  | RSD % Tr | ≤ 0.50 % |  |

| INSTRUCTIVO APLICABLE | TEST | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN1 |  | NUEVA ESPECIFICACIÓN2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QI7.05118 | Precisión de Inyección (CTC Modo ALS, Chemstation) | FID | RSD% Área | ≤ 2.00 % |  |
|  |  |  | RSD % Tr | ≤ 0.50 % |  |
| QI7.0590 | Repetibilidad del GC con válvulas para análisis de gases | FID y TCD | Repetibilidad (RSD) | NA (informativo) | NA |
| QI7.0591 | Arrastre del GC con válvulas para análisis de gases | FID y TCD | Presencia o ausencia de picos de analitos | Ausencia de picos de analitos |  |

| Se requiere firma del cliente en todas las páginas del informe: | SÍ |  |
| --- | --- | --- |
|  | NO |  |

Confirmo estar de acuerdo con los límites establecidos para la Calificación Operacional del Instrumental detallado en el presente documento. Firma Cliente; Nombre y Apellido; Fecha.

Listado de equipos y materiales utilizados

| Columnas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de Parte | Descripción | Número de Serie |
| 19091J-413 (o E) | HP5 o similar 30m x 0.32mm x 0.25µm |  |
| 19091-60620 (o E) | Retention Gap 5m x 0.1mm x 0µm |  |

| Equipos de medición |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Marca | Modelo | Número de Serie | Última Calibración | Vigencia |
| Termómetro |  |  |  |  | 1 año |
| Manómetro |  |  |  |  | 1 año |
| Flujímetro |  |  |  |  | 1 año |

| Estándares |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Número de Parte | Número de Lote | Vencimiento |
| FID Sample | 18710-60170 |  |  |
| ECD Sample | 18713-60040 |  |  |
| NPD Sample | 18789-60060 |  |  |
| FPD Sample (FPD estilo viejo) | 19305-60580 |  |  |
| FPD Sample (FPD estilo nuevo) | 5188-5953 |  |  |
| SCD Sample | G2933-85001 |  |  |
| HSS Sample | 5182-9733 |  |  |

| Se incluyen en el reporte de Calificación los detalles de los métodos ejecutados en cada test: | SÍ |  |
| --- | --- | --- |
|  | NO |  |

Resultados

| Exactitud de Presión (FRONT) SSL PP COC |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor Nominal | Valor Medido-Valor Nominal (ΔP) |  |  | Especificación | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cumple |  | No cumple |  | No aplica |  |  |
| 10 psi | psi |  |  | ±1.2 psi |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 psi | psi |  |  | ±1.2 psi |  |  |  |  |  |  |  |
| Exactitud de Presión (BACK) SSL PP COC |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Nominal | Valor Medido-Valor Nominal (ΔP) |  |  | Especificación | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cumple |  | No cumple |  | No aplica |  |  |
| 10 psi | psi |  |  | ±1.2 psi |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 psi | psi |  |  | ±1.2 psi |  |  |  |  |  |  |  |
| Test de Pérdida (FRONT) SSL PP |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Inicial (nominal 25 psi) | Valor Final-Valor Inicial (ΔP) |  |  | Especificación | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cumple |  | No cumple |  |  | No aplica |  |
| psi | psi |  |  | ΔP ≤ 2 psi |  |  |  |  |  |  |  |
| Test de Pérdida (BACK) SSL PP |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Inicial (nominal 25 psi) | Valor Final-Valor Inicial (ΔP) |  |  | Especificación |  | Conclusiones |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cumple |  | No cumple |  |  | No aplica |
| psi | psi |  |  | ΔP ≤ 2 psi |  |  |  |  |  |  |  |

| Exactitud de Flujos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detector |  |  |  | Valor Nominal |  |  |  | Valor Medido |  |  |  |  |  | Especificación (Valor Medido-Valor Nominal) |  | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FRONT |  | BACK |  |  |  |  |  | Cumple |  |  |  | No cumple |  |  |  |  | No aplica |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  | B |  | F |  |  | B |  | F |  | B |
| FID |  |  |  | Aire 400 mL/min |  |  |  | mL/min |  | mL/min |  |  |  | ± 40.0 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | H2 30 mL/min |  |  |  | mL/min |  | mL/min |  |  |  | ± 3.0 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aux 25 mL/min |  |  |  | mL/min |  | mL/min |  |  |  | ± 2.5 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECD |  |  |  | Aux 60 mL/min |  |  |  | mL/min |  | mL/min |  |  |  | ± 6.0 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ánodo 6 mL/min |  |  |  | mL/min |  | mL/min |  |  |  | ± 0.6 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| µECD |  |  |  | Aux 30 mL/min |  |  |  | mL/min |  | mL/min |  |  |  | ± 2.5 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TCD |  |  |  | Ref 30 mL/min |  |  |  | mL/min |  | mL/min |  |  |  | ± 3.0 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aux 2 mL/min |  |  |  | mL/min |  | mL/min |  |  |  | ± 0.5 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NPD |  |  |  | H2 3 mL/min |  |  |  | mL/min |  | mL/min |  |  |  | ± 0.5 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aire 60 mL/min |  |  |  | mL/min |  | mL/min |  |  |  | ± 6.0 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aux 10 mL/min |  |  |  | mL/min |  | mL/min |  |  |  | ± 1.0 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FPD |  |  |  | Aire 100 mL/min |  |  |  | mL/min |  | mL/min |  |  |  | ± 10 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | H2 75 mL/min |  |  |  | mL/min |  | mL/min |  |  |  | ± 7.5 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aux 60 mL/min |  |  |  | mL/min |  | mL/min |  |  |  | ± 6.0 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exactitud de Temperatura Horno(GC) Sin Válvulas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Nominal |  |  |  |  |  |  | Valor Medido – Valor Nominal (ΔT) |  |  |  |  |  | Especificación |  |  | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |  |  |  | No cumple |  |  |  | No aplica |  |  |
| 100ºC |  |  |  |  |  |  | ºC |  |  |  |  |  | ± 4.0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150ºC |  |  |  |  |  |  | ºC |  |  |  |  |  | ± 4.0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230ºC |  |  |  |  |  |  | ºC |  |  |  |  |  | ± 5.0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exactitud de Temperatura Horno(GC) Con Válvulas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Nominal |  |  |  |  |  |  | Valor Medido – Valor Nominal (ΔT) |  |  |  |  |  | Especificación |  |  | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |  |  |  | No cumple |  |  |  | No aplica |  |  |
| 50ºC |  |  |  |  |  |  | ºC |  |  |  |  |  | ± 3.0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100ºC |  |  |  |  |  |  | ºC |  |  |  |  |  | ± 4.0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exactitud de Temperatura Incubadora (CTC-Modo HSS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Nominal |  |  |  |  |  |  | Valor Medido – Valor Nominal (ΔT) |  |  |  |  |  | Especificación |  |  | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |  |  |  | No cumple |  |  |  | No aplica |  |  |
| 100ºC |  |  |  |  |  |  | ºC |  |  |  |  |  | ± 2.0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exactitud de Temperatura Cartucho de Jeringa (CTC-Modo HSS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Nominal |  |  |  |  |  |  | Valor Medido – Valor Nominal (ΔT) |  |  |  |  |  | Especificación |  |  | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |  |  |  | No cumple |  |  |  | No aplica |  |  |
| 110ºC |  |  |  |  |  |  | ºC |  |  |  |  |  | ± 2.0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exactitud de Temperatura Horno (HTA-Modo HSS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Nominal |  |  |  |  |  |  | Valor Medido – Valor Nominal (ΔT) |  |  |  |  |  | Especificación |  |  | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |  |  |  | No cumple |  |  |  | No aplica |  |  |
| 50ºC |  |  |  |  |  |  | ºC |  |  |  |  |  | ± 3.0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150ºC |  |  |  |  |  |  | ºC |  |  |  |  |  | ± 5.0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exactitud de Temperatura Cartucho de Jeringa (HTA-Modo HSS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Nominal |  |  |  |  |  |  | Valor Medido – Valor Nominal (ΔT) |  |  |  |  |  | Especificación |  |  | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |  |  |  | No cumple |  |  |  | No aplica |  |  |
| 50ºC |  |  |  |  |  |  | ºC |  |  |  |  |  | ± 2.0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125ºC |  |  |  |  |  |  | ºC |  |  |  |  |  | ± 3.0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exactitud de Temperatura Horno HSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Nominal |  |  |  |  |  |  | Valor Medido – Valor Nominal (ΔT) |  |  |  |  |  | Especificación |  |  | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |  |  |  | No cumple |  |  |  | No aplica |  |  |
| 100ºC |  |  |  |  |  |  | ºC |  |  |  |  |  | ± 4.0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exactitud de Temperatura Loop HSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Nominal |  |  |  |  |  |  | Valor Medido – Valor Nominal (ΔT) |  |  |  |  |  | Especificación |  |  | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |  |  |  | No cumple |  |  |  | No aplica |  |  |
| 110ºC |  |  |  |  |  |  | ºC |  |  |  |  |  | ± 4.0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estabilidad de Temperatura Horno (GC) Sin Válvulas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parámetro |  |  |  |  |  |  | Valor Medido |  |  |  |  |  | Especificación |  | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |  |  |  | No cumple |  |  |  | No aplica |  |  |  |
| Estabilidad a 200ºC (ΔT) |  |  |  |  |  |  | ºC |  |  |  |  |  | ± 0.2 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estabilidad de Temperatura Horno (GC) Con Válvulas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parámetro |  |  |  |  |  |  | Valor Medido |  |  |  |  |  | Especificación |  | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |  |  |  | No cumple |  |  |  | No aplica |  |  |  |
| Estabilidad a 100ºC (ΔT) |  |  |  |  |  |  | ºC |  |  |  |  |  | ± 0.2 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test Químico (Chemstation) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Esta Sección No Aplica |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Combinación |  |  |  |  |  | Valor Medido |  |  |  |  |  |  |  | Especificación | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Front |  | Back |  |  |  | Cumple |  |  |  | No cumple |  |  |  |  | No aplica |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  | B |  | F |  |  | B |  | F |  | B |  |  |
| SSL |  | FID |  |  |  | Área(Aux N2)= |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Área(He)= |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 8500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HSS | SSL |  |  |  | FID | Área (Promedio)= |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RSD Áreas= |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 2.90 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RSD Tr= |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 0.50 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Arrastre= |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 0.50 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CTC - HTA (Modo HSS) | SSL |  |  |  | FID | Área (Promedio)= |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RSD Áreas= |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 4.00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RSD Tr= |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 0.50 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Arrastre= |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 0.20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SSL |  | ECD |  |  |  | Área Lindano= |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 1600xRuido ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SSL |  | µECD |  |  |  | Área Lindano= |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 7500xRuido ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SSL |  | TCD |  |  |  | Área= |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SSL |  | NPD |  |  |  | Área Azobenceno= |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Área Malation= |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SSL |  |  | FPD |  |  | Área del pico de Azufrado |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 24000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Área del pico de Fosforado |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 38000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | LMD (nivel mínimo detectable) Azufrado |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 6.0 pg/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | LMD (nivel mínimo detectable) Fosforado |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 0.10 pg/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Combinación |  | Valor Medido |  |  | Especificación | Conclusiones |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Front | Back |  | Cumple |  | No cumple |  | No aplica |  |
|  |  |  |  |  |  | F | B | F | B | F | B |
| PTV | FPD estilo nuevo (2 tubos EPC - detector) | LMD (nivel mínimo detectable) Azufrado |  |  | ≤ 6.0 pg/s |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LMD (nivel mínimo detectable) Fosforado |  |  | ≤ 0.10 pg/s |  |  |  |  |  |  |
| PP | FID | Área C14(He)= |  |  | ≥ 3200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Área C15(He)= |  |  | ≥ 3200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Área C16(He)= |  |  | ≥ 3200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Área C14(N2)= |  |  | ≥ 3800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Área C15(N2)= |  |  | ≥ 3800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Área C16(N2)= |  |  | ≥ 3800 |  |  |  |  |  |  |
| PP | ECD | Área Lindano= |  |  | ≥ 1600xRuido ( ) |  |  |  |  |  |  |
| PP | µECD | Área Lindano= |  |  | ≥ 7500xRuido ( ) |  |  |  |  |  |  |
| PP | TCD | Área C14= |  |  | ≥ 62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Área C15= |  |  | ≥ 62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Área C16= |  |  | ≥ 62 |  |  |  |  |  |  |
| PP | NPD | Área Azobenceno= |  |  | ≥ 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Área Malation= |  |  | ≥ 68 |  |  |  |  |  |  |
| COC | FID | Área C14(He)= |  |  | ≥ 3200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Área C15(He)= |  |  | ≥ 3200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Área C16(He)= |  |  | ≥ 3200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Área C14(N2)= |  |  | ≥ 3800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Área C15(N2)= |  |  | ≥ 3800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Área C16(N2)= |  |  | ≥ 3800 |  |  |  |  |  |  |
| COC | ECD | Área Lindano= |  |  | ≥ 1600xRuido ( ) |  |  |  |  |  |  |
| COC | µECD | Área Lindano= |  |  | ≥ 7500xRuido ( ) |  |  |  |  |  |  |
| COC | TCD | Área C14= |  |  | ≥ 62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Área C15= |  |  | ≥ 62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Área C16= |  |  | ≥ 62 |  |  |  |  |  |  |
| COC | NPD | Área Azobenc= |  |  | ≥ 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Área Malation= |  |  | ≥ 68 |  |  |  |  |  |  |

| Test de Ruido, Deriva y Wander (Chemstation) |  |  |  | Esta Sección No Aplica |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detector | Valor Medido |  |  |  | Especificación |  | Conclusiones |  |  |  |  |  |
|  |  | Front | Back |  |  |  | Cumple |  | No cumple |  | No aplica |  |
|  |  |  |  |  |  |  | F | B | F | B | F | B |
| FID | Señal= |  |  |  | ≤ 25 pA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruido= |  |  |  | ≤ 0.10 pA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wander= |  |  |  | ≤ 0.20 pA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¦Deriva¦= |  |  |  | ≤ 2.50 pA/hr |  |  |  |  |  |  |  |
| ECD (5Hz=1UD) | Señal= |  |  |  | ≤ 100 UD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruido= |  |  |  | ≤ 0.15 UD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wander= |  |  |  | ≤ 1.00 UD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¦Deriva¦= |  |  |  | ≤ 1.50 UD/hr |  |  |  |  |  |  |  |
| µECD (1Hz=1UD) | Señal= |  |  |  | ≤ 400 UD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruido= |  |  |  | ≤ 3.00 UD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wander= |  |  |  | ≤ 5.00 UD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¦Deriva¦= |  |  |  | ≤15.00 UD/hr |  |  |  |  |  |  |  |
| TCD (25uV=1UD) | Señal= |  |  |  | ≤ 35 UD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruido= |  |  |  | ≤ 0.15 UD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wander= |  |  |  | ≤ 0.30 UD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¦Deriva¦= |  |  |  | ≤ 2.20 UD/hr |  |  |  |  |  |  |  |
| NPD (1pA=1UD) | Señal= |  |  |  | 30 a 50 UD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruido= |  |  |  | ≤ 0.15 UD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wander= |  |  |  | ≤ 0.20 UD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¦Deriva¦= |  |  |  | ≤ 3.50 UD/hr |  |  |  |  |  |  |  |
| FPD Estilo viejo (3 tubos del EPC al detector) | Señal (OFF)= |  |  |  | ≤ 40 UD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Señal (ON)= |  |  |  | ≤ Llama OFF + 100 UD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruido= |  |  |  | ≤ 5.00 UD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wander= |  |  |  | ≤ 2.50 UD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¦Deriva¦= |  |  |  | ≤ 5.00 UD/hr |  |  |  |  |  |  |  |
| FPD Estilo nuevo (2 tubos del EPC al detector) | Señal= |  |  |  | ≤ 80 UD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruido= |  |  |  | ≤ 5.00 UD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wander= |  |  |  | ≤ 2.50 UD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¦Deriva¦= |  |  |  | ≤ 5.00 UD/hr |  |  |  |  |  |  |  |

| Precisión de Inyección ALS / CTC / HTA (Chemstation) - Detector Front |  |  |  |  | Esta Sección No Aplica |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Corrida | Área Medida |  |  |  |  | Tr |  | Conclusiones |  |  |
|  | 1) | 2) | 3) |  |  | 1) |  | Cumple | No cumple | No aplica |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promedio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SD |  |  |  | Especificación RSD% Área |  |  | Especificación RSD% Tr |  |  |  |
| RSD % |  |  |  | ALS ≤ 2.90% CTC/HTA ≤ 2.00% |  |  | ≤ 0.50 % |  |  |  |
| Precisión de Inyección ALS / CTC / HTA (Chemstation) - Detector Back |  |  |  |  | Esta Sección No Aplica |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |
| ### Corrida | Área Medida |  |  |  |  | Tr |  | Conclusiones |  |  |
|  | 1) | 2) | 3) |  |  | 1) |  | Cumple | No cumple | No aplica |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promedio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SD |  |  |  | Especificación RSD% Área |  |  | Especificación RSD% Tr |  |  |  |
| RSD % |  |  |  | ALS ≤ 2.90% CTC/HTA ≤ 2.00% |  |  | ≤ 0.50 % |  |  |  |

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA CALIFICADO

|  | Calificación |
| --- | --- |
| Tipo | Inicial Recalificación |
| Fecha de realización |  |

| Resultados |  |  |
| --- | --- | --- |
| Todos los tests y mediciones fueron satisfactoriamente realizados y cumplen con los límites preestablecidos. | Cumple con especificaciones |  |
| Algunos tests o mediciones necesitaron correcciones para su cumplimiento satisfactorio con los límites preestablecidos* | Cumple con especificaciones luego de corrección |  |
| Algunos tests o mediciones no cumplieron satisfactoriamente con los límites preestablecidos y no se realizó ninguna acción correctiva | No cumple con especificaciones |  |
| *Un Reporte de Desviación deberá adicionarse como un documento anexo con las acciones correctivas que fueron realizadas. |  |  |

| Firma Cliente | Nombre y Apellido | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Firma Ingeniero de Soporte Técnico | Nombre y Apellido | Fecha |

DOCUMENTOS ADJUNTOS / CERTIFICADOS

Esta sección provee un detalle de los documentos adjuntos al presente informe que complementan la información contenida en el mismo.

| Documento | Adjunto |  |  | Cantidad de páginas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SÍ | NO | N/A |  |
| Reporte de la Calificación (emitido por el software –ej. Chemstation) |  |  |  |  |
| Reporte de Desviación |  |  |  |  |
| Certificado de Calibración del Flujímetro |  |  |  |  |
| Certificado de Calibración del Termómetro |  |  |  |  |
| Certificado de Calibración del Manómetro |  |  |  |  |
| Certificados de análisis de Estándares |  |  |  |  |
| Trazabilidades Instrumentos de Medición |  |  |  |  |
| Certificados de Capacitación del Ingeniero de Soporte |  |  |  |  |
| Otros (detallar) |  |  |  |  |

Nota:

Este Informe de Calificación Operacional se refiere a un único equipo especificado en el mismo y provee evidencia de su correcto funcionamiento; el mismo ha sido preparado teniendo en cuenta las especificaciones del fabricante, las normas regulatorias aplicables como así también las buenas prácticas de laboratorio. Este documento ha sido diseñado para ser parte de una validación general de ambientes regulados y no asegura la validación total de todo el sistema. AGS ANALÍTICA S.A. no es responsable en aquellas situaciones en la que los programas regulatorios requieran ensayos diferentes de los aquí detallados.

Recomendados por el fabricante

Las especificaciones pueden ser modificadas por el Cliente de acuerdo a sus requerimientos analíticos.