Marca:  Hewlett Packard  Agilent Technologies Modelo:  4890  5890  6890  7820  7890  8860  8890  Otro: Número de serie: _______________ ID: _______________ Nº de producto: _______________

Propósito de este procedimiento:

La realización del mantenimiento preventivo tiene como propósito la reducción de probabilidades de fallas electromecánicas, como también la realización de ciertas limpiezas y test que el operador no realiza rutinariamente.

Responsabilidades del cliente:

El cliente deberá proveer los consumibles y elementos necesarios para el normal funcionamiento del sistema (gases, solventes, sellos, insertos, filtros, etc.). En el caso de que el presente servicio incluyera la provisión de ciertos consumibles, estos serán provistos y reemplazados por AGS Analítica.

- Registro del estado inicial del cromatógrafo

  - Detalle la configuración de gas carrier, autosamplers/tray, inlets, detectores y columnas en la siguiente tabla.

| Gas carrier | ALS (modelo) | S/N |
| --- | --- | --- |
| Tray Modelo: __________ S/N: _____________ |  |  |

| Fase | Largo (m) | Diám (mm). | Esp. Film (um) | Inlet | Det |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vista superior

2

1

Inlets    DET		  Cromatografía multidimensional (válvulas)

Cantidad de válvulas: _____

  - Realice una impresión del método (parámetros de control) o registre los parámetros a continuación.

| Seteos generales del puerto de inyección |  |  |
| --- | --- | --- |
| Característica | Inlet front (A) | Inlet back (B) |
| Temperatura (°C) |  |  |
| Flujo de carrier (mL/min) |  |  |
| Presión en cabeza (psi) |  |  |
| Venteo de Split (mL/min) |  |  |
| Purga de septum (mL/min) |  |  |

| Seteos del Detector |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DET front (A) | DET back (B) | DET aux |
| Temperatura (°C) |  |  |  |
| Flujo de H2 (mL/min) |  |  |  |
| Flujo de aux (mL/min) |  |  |  |
| Flujo de aire (mL/min) |  |  |  |
| Flujo de ref. (mL/min) |  |  |  |

  - Temperatura inicial del horno: 				Nombre del método: _______________

  - Registre las señales de los detectores en la tabla final de la página 3.

- Limpieza e inspección

- Enfríe el cromatógrafo, salga de la sesión del software de control si corresponde, apague GC y controlador si está instalado, y desconecte el cable de alimentación.

- Abra las cubiertas del cromatógrafo y elimine el polvo y la suciedad. Preste especial atención a los ventiladores.

- Chequee que los cables internos estén correctamente conectados.

- Encienda el cromatógrafo y verifique que el test de encendido se realice correctamente.

- Verifique que el motor del horno gire libremente. Chequee que funcione desde el teclado del GC.

- Verifique el funcionamiento de los ventiladores de refrigeración.

- Verifique el funcionamiento de compuertas traseras de refrigeración.

- Mantenimiento de los puertos de inyección

- Realice el mantenimiento de los puertos de inyección siguiendo el procedimiento del manual del cromatógrafo.

- Chequee el estado de filtros de split, si están instalados. Discuta con el cliente la necesidad o no de su cambio. En caso de ser necesario, reemplácelos siempre que estén disponibles.

- Realice el test de pérdidas de los puertos instalados, siguiendo los pasos detallados en el manual del cromatógrafo. Registre si cumple o no con el test de pérdidas en la tabla siguiente.

| Resultados del test de pérdidas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontal | Cumple | No cumple | No aplica |
| Posterior | Cumple | No cumple | No aplica |

- Mantenimiento de los inyectores automáticos

- Esta sección no corresponde.

- Chequee que las conexiones entre GC, controlador, bandeja e inyector estén firmes.

- Desconecte la alimentación del inyector automático (desconecte el cable de controlador o apague GC, según corresponda).

- Elimine el polvo del sistema de inyección automática (controlador/inyector).

- Vuelva a encender el inyector automático y controlador, si corresponde.

- Verifique el funcionamiento del ventilador de refrigeración.

- Chequee la jeringa: instalación correcta, deslizamiento suave del émbolo.

- Mantenimiento de los detectores

- Limpie los detectores de ionización de llama (FID), si están instalados.

- Chequee el estado de los adaptadores de columna en la base de los detectores (flojos/conos deteriorados).

- Suministro de gases / trampas y filtros químicos

- Converse con el cliente sobre la frecuencia del cambio de las trampas de humedad y oxígeno, según corresponda. Explique la incidencia que pudiera tener su reemplazo sobre el funcionamiento del cromatógrafo (módulos de control electrónico de presión, ruido y señal de los detectores, vida útil de las columnas, etc., según aplique).

- En caso de que el cliente posea las trampas indicadas y se requiera su cambio, realícelo.

- Trampas instaladas: ______________________________

- Restablecimiento del sistema

- Reinstale las columnas según la configuración registrada en la tabla de la página anterior.

- Restablezca el control del software – si está instalado - y los parámetros registrados en la tabla de la página anterior.

- Si este mantenimiento se está llevando a cabo previamente a una Verificación de Funcionamiento, el test químico de aquel protocolo constituirá la verificación final. Si este mantenimiento es de rutina, realice una verificación química con una muestra o estándar provisto por el cliente.

- Registre las señales de los detectores.

| Señales de offset de los detectores |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Antes del MP | Después del MP |
| Frontal (A) |  |  |
| Posterior (B) |  |  |
| Auxiliar |  |  |

- Finalización del servicio

- Adjunte a este documento el cromatograma generado durante la verificación química.

- Registrar en el libro de la historia del equipo la realización de este mantenimiento (si aplica).

- Fijar al equipo la etiqueta de mantenimiento preventivo.

- Fecha de realización:

- Firma del cliente:

- Firma del ingeniero de soporte: