Calibración

GC Hewlett Packard / Agilent Technologies®

Series 6850 / 6890 / 7820 / 7890 / 8860 / 8890 y Accesorios

(Sin detector MSD)

| Fecha: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo: |  | ID |  |
| Nº de Serie: |  |  |  |
| Realizado por: |  |  |  |

TABLA DE CONTENIDOS

Información del Cliente	3

Información de AGS ANALITICA	3

Objetivo	4

Información del equipo	4

Configuración	5

Descripción de los ensayos	5

Listado de equipos y materiales utilizados	7

Resultados	8

DOCUMENTOS ADJUNTOS / CERTIFICADOS	12

Calibración

GC Hewlett Packard / Agilent Series 6850 / 6890 / 7820 / 7890 / 8860 / 8890 y Accesorios (sin detector MSD)

Información del Cliente

| Empresa |  |
| --- | --- |
| Dirección |  |
| Localidad |  |
| Sector |  |
| Contacto |  |

Información de AGS ANALÍTICA

| Datos de la Empresa | AGS ANALITICA S.A. Arenales 605 Piso 15, Vicente López (B1638BRG) Provincia de Buenos Aires - Argentina Tel: (011) 45247 247 info@agsanalitica.com – www.agsanalitica.com |
| --- | --- |
| Nombre y Apellido del Ingeniero de Soporte |  |

Objetivo

El Objetivo de la Calibración es medir determinadas variables del Cromatógrafo Gaseoso / Espectrómetro de Masas y, de ser necesario, ajustarlas a valores especificados y / o recomendados por el fabricante. Dichas mediciones serán llevadas a cabo por un Ingeniero de Soporte entrenado y mediante el empleo de instrumental trazable.

Los resultados de los ensayos se comparan con los límites de aceptación acordados con el Cliente previo a realizarse la Calibración.

Información del equipo

| Identificación / Número de Serie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ubicación |  |  |
| Calibración: | Inicial |  |
|  | Recalibración |  |
| Fecha de la anterior Calibración |  |  |
| Fecha del último Mantenimiento Preventivo |  |  |
| Frecuencia sugerida de la Calibración |  |  |

Configuración

| Módulo | Front | Número de Serie | Back | Número de Serie | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puerto de Inyección |  | NA |  | NA |  |
| Detector |  |  |  |  |  |
| Inyector Automático (ALS) |  |  |  |  |  |
| Inyector Automático HTA |  |  |  |  |  |
| CTC Modo ALS |  |  |  |  |  |
| Controlador (ALS) |  |  |  |  |  |
| Tray (ALS) |  |  |  |  |  |
| HeadSpace |  |  |  |  |  |
| HeadSpace HTA |  |  |  |  |  |
| CTC Modo HSS |  |  |  |  |  |

| Sistema de Adquisición | Número de Producto | Número de Licencia / Serie | Revisión / Firmware |
| --- | --- | --- | --- |
| Software (Chemstation) |  |  |  |

Descripción de los ensayos

Los tests ejecutados en la Calibración del GC y sus instructivos asociados son detallados a continuación:

| INSTRUCTIVO APLICABLE | TEST | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN |  | NUEVA ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QI7.0540 | Preparación del equipo | NA | NA | NA | NA |
| QI7.0543 | Exactitud de Presión | SSL | 10 psi | ±1.2 psi |  |
|  |  |  | 25 psi | ±1.2 psi |  |
|  |  | PP | 10 psi | ±1.2 psi |  |
|  |  |  | 25 psi | ±1.2 psi |  |
|  |  | COC | 10 psi | NA |  |
|  |  |  | 25 psi | NA |  |

| QI7.0544 | Test de Pérdida | SSL | 25 psi |  | ΔP ≤ 2 psi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PP | 25 psi |  | ΔP ≤ 2 psi |  |  |
|  |  | COC | NA |  | NA |  |  |
| QI7.0545 | Exactitud de Flujos | FID | Aire 400 mL/min |  | ± 40.0 mL/min |  |  |
|  |  |  | H2 30 mL/min |  | ± 3.0 mL/min |  |  |
|  |  |  | Aux 25 mL/min |  | ± 2.5 mL/min |  |  |
| QI7.0546 | Exactitud de Flujos | ECD | Aux 60 mL/min | ± 6.0 mL/min |  |  |  |
|  |  |  | P. Ánodo 6 mL/min | ± 0.6 mL/min |  |  |  |
| QI7.0547 | Exactitud de Flujos | µECD | Aux 25 mL/min | ± 2.5 mL/min |  |  |  |
| QI7.0548 | Exactitud de Flujos | TCD | Ref 30 mL/min | ± 3.0 mL/min |  |  |  |
|  |  |  | Aux 2 mL/min | ± 0.5 mL/min |  |  |  |
| QI7.0549 | Exactitud de Flujos | NPD | H2 3 mL/min | ± .5 mL/min |  |  |  |
|  |  |  | Aire 60 mL/min | ± 6 mL/min |  |  |  |
|  |  |  | Aux 10 mL/min | ± 1 mL/min |  |  |  |
| QI7.0579 | Exactitud de Flujos | FPD | Aire 100 mL/min | ± 10 mL/min |  |  |  |
|  |  |  | H2 75 mL/min | ± 7.5 mL/min |  |  |  |
|  |  |  | Aux 60 mL/min | ± 6 mL/min |  |  |  |
| QI7.0541 | Exactitud de Temperatura del Horno GC | Horno GC | 50°C | ± 3.0 °C |  |  |  |
|  |  |  | 100°C | ± 4.0 °C |  |  |  |
|  |  |  | 150°C | ± 4.0 °C |  |  |  |
|  |  |  | 230°C | ± 5.0 °C |  |  |  |
| QI7.0542 | Exactitud de Temperatura del Horno HSS | Horno HSS | 100°C | ± 4.0 °C |  |  |  |
| QI7.05117 | Exactitud de Temperatura del Loop HSS | Loop HSS CTC | 110°C | ± 4.0 °C |  |  |  |
| QI7.05115 | Exactitud de Temperatura de Incubadora CTC (Modo HSS) | Incubadora CTC | 100°C | ± 2.0 °C |  |  |  |
| QI7.05116 | Exactitud de Temperatura de Cartucho de Jeringa CTC (Modo HSS) | Cartucho de Jeringa CTC | 110°C | ± 2.0 °C |  |  |  |

| Confirmo estar de acuerdo con los límites establecidos para la Calibración del Instrumental detallado en el presente documento. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma Cliente | Nombre y Apellido | Fecha |

Listado de equipos y materiales utilizados

| Columnas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Parte | Descripción | Puerto de Inyección | Detector |

| Equipos de medición |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Marca | Modelo | Número de Serie | Última Calibración | Vigencia |
| Termómetro |  |  |  |  | 1 año |
| Manómetro |  |  |  |  | 1 año |
| Flujímetro |  |  |  |  | 1 año |

| Se incluyen en el reporte de Calibración los detalles de los métodos ejecutados en cada test: | SÍ |  |
| --- | --- | --- |
|  | NO |  |

Resultados

| Exactitud de Presión (FRONT) SSL PP COC |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor Nominal | Valor Medido-Valor Nominal (ΔP) |  |  | Especificación | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cumple |  | No cumple |  | No aplica |  |  |
| 10 psi | psi |  |  | ±1.2 psi |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 psi | psi |  |  | ±1.2 psi |  |  |  |  |  |  |  |
| Exactitud de Presión (BACK) SSL PP COC |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Nominal | Valor Medido-Valor Nominal (ΔP) |  |  | Especificación | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cumple |  | No cumple |  | No aplica |  |  |
| 10 psi | psi |  |  | ±1.2 psi |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 psi | psi |  |  | ±1.2 psi |  |  |  |  |  |  |  |
| Test de Pérdida (FRONT) SSL PP |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Inicial (nominal 25 psi) | Valor Final-Valor Inicial (ΔP) |  |  | Especificación | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cumple |  | No cumple |  |  | No aplica |  |
| psi | psi |  |  | ΔP ≤ 2 psi |  |  |  |  |  |  |  |
| Test de Pérdida (BACK) SSL PP |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Inicial (nominal 25 psi) | Valor Final-Valor Inicial (ΔP) |  |  | Especificación |  | Conclusiones |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cumple |  | No cumple |  |  | No aplica |
| psi | psi |  |  | ΔP ≤ 2 psi |  |  |  |  |  |  |  |

| Exactitud de Flujos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detector | Valor Nominal |  |  | Valor Medido |  |  |  | Especificación |  | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | FRONT | BACK |  |  |  |  | Cumple |  |  | No cumple |  |  | No aplica |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  | B | F |  | B | F | B |  |
| FID | Aire 400 mL/min |  |  | mL/min | mL/min |  |  | ± 40.0 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H2 30 mL/min |  |  | mL/min | mL/min |  |  | ± 3.0 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aux 25 mL/min |  |  | mL/min | mL/min |  |  | ± 2.5 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECD | Aux 60 mL/min |  |  | mL/min | mL/min |  |  | ± 6.0 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ánodo 6 mL/min |  |  | mL/min | mL/min |  |  | ± 0.6 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| µECD | Aux 25 mL/min |  |  | mL/min | mL/min |  |  | ± 2.5 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TCD | Ref 30 mL/min |  |  | mL/min | mL/min |  |  | ± 3.0 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aux 2 mL/min |  |  | mL/min | mL/min |  |  | ± 0.5 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NPD | H2 3 mL/min |  |  | mL/min | mL/min |  |  | ± 0.5 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aire 60 mL/min |  |  | mL/min | mL/min |  |  | ± 6.0 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aux 10 mL/min |  |  | mL/min | mL/min |  |  | ± 1.0 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FPD | Aire 100 mL/min |  |  | mL/min | mL/min |  |  | ± 10 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H2 75 mL/min |  |  | mL/min | mL/min |  |  | ± 7.5 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aux 60 mL/min |  |  | mL/min | mL/min |  |  | ± 6.0 mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exactitud de Temperatura Horno (GC) Sin Válvulas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Nominal |  |  | Valor Medido – Valor Nominal (ΔT) |  |  |  | Especificación |  |  | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |  |  | No cumple |  | No aplica |  |  |
| 100ºC |  |  | ºC |  |  |  | ± 4.0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150ºC |  |  | ºC |  |  |  | ± 4.0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230ºC |  |  | ºC |  |  |  | ± 5.0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exactitud de Temperatura Horno (GC) Con Válvulas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Nominal |  |  | Valor Medido – Valor Nominal (ΔT) |  |  | Especificación |  |  |  | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |  |  | No cumple |  | No aplica |  |  |
| 50ºC |  |  | ºC |  |  | ± 3.0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100ºC |  |  | ºC |  |  | ± 4.0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exactitud de Temperatura Incubadora (CTC-Modo HSS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |
| Valor Nominal |  | Valor Medido – Valor Nominal (ΔT) |  |  |  | Especificación |  |  |  | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |  |  | No cumple |  | No aplica |  |
| 100ºC |  | ºC |  |  |  | ± 2.0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exactitud de Temperatura Cartucho de Jeringa (CTC-Modo HSS) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Nominal |  | Valor Medido – Valor Nominal (ΔT) |  |  |  | Especificación |  |  |  | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |  |  | No cumple |  | No aplica |  |
| 110ºC |  | ºC |  |  |  | ± 2.0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exactitud de Temperatura Horno HSS |  |  |  |  |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Nominal |  | Valor Medido – Valor Nominal (ΔT) |  |  |  | Especificación |  |  |  | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |  |  | No cumple |  | No aplica |  |
| 100ºC |  | ºC |  |  |  | ± 4.0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exactitud de Temperatura Loop HSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ver especificación del cliente |  |  |  |  |  |  |
| Valor Nominal |  | Valor Medido – Valor Nominal (ΔT) |  |  |  | Especificación |  |  |  | Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |  |  | No cumple |  | No aplica |  |
| 110ºC |  | ºC |  |  |  | ± 4.0 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA CALIBRADO

|  | Calibración |
| --- | --- |
| Tipo | Inicial Recalibración |
| Fecha de realización |  |

| Resultados |  |  |
| --- | --- | --- |
| Todos los tests y mediciones fueron satisfactoriamente realizados y cumplen con los límites preestablecidos. | Cumple con especificaciones |  |
| Algunos tests o mediciones necesitaron correcciones para su cumplimiento satisfactorio con los límites preestablecidos* | Cumple con especificaciones luego de corrección |  |
| Algunos tests o mediciones no cumplieron satisfactoriamente con los límites preestablecidos y no se realizó ninguna acción correctiva | No cumple con especificaciones |  |
| *Un Reporte de Desviación deberá adicionarse como un documento anexo con las acciones correctivas que fueron realizadas. |  |  |

| Firma Cliente | Nombre y Apellido | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Firma Ingeniero de Soporte Técnico | Nombre y Apellido | Fecha |

DOCUMENTOS ADJUNTOS / CERTIFICADOS

Esta sección provee un detalle de los documentos adjuntos al presente informe que complementan la información contenida en el mismo.

| Documento | Adjunto |  |  | Cantidad de páginas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SÍ | NO | N/A |  |
| Reporte de la Calibración (emitido por el software –ej. Chemstation) |  |  |  |  |
| Reporte de Desviación |  |  |  |  |
| Certificado de Calibración del Flujímetro |  |  |  |  |
| Certificado de Calibración del Termómetro |  |  |  |  |
| Certificado de Calibración del Manómetro |  |  |  |  |
| Certificados de Capacitación del Ingeniero de Soporte |  |  |  |  |
| Otros (detallar) |  |  |  |  |

Nota:

Este Informe de Calibración se refiere a un único equipo especificado en el mismo y provee evidencia de su correcto funcionamiento; el mismo ha sido preparado teniendo en cuenta las especificaciones del fabricante, las normas regulatorias aplicables como así también las buenas prácticas de laboratorio. Este documento ha sido diseñado para ser parte de una validación general de ambientes regulados y no asegura la validación total de todo el sistema. AGS ANALÍTICA S.A. no es responsable en aquellas situaciones en la que los programas regulatorios requieran ensayos diferentes de los aquí detallados.

Recomendados por el fabricante

Las especificaciones pueden ser modificadas por el Cliente de acuerdo a sus requerimientos analíticos.