Cliente: Marca:  Hewlett Packard  Agilent Technologies Modelo:  1100  1120  1200  1220  1260  1290 Número de serie: ___________________ ID: __________________ Mantenimiento:  Con consumibles  Sin consumibles

Objetivo

La realización del mantenimiento preventivo tiene como propósito la reducción de probabilidades de fallas en el instrumento. Para esto se realiza el recambio de consumibles que han alcanzado el tiempo de utilidad promedio recomendado por el fabricante, como también la realización de ciertas limpiezas y test que el operador normal del equipo no realiza como rutina. La no realización del mantenimiento preventivo puede afectar el buen funcionamiento del instrumento como así también su reproducibilidad. Es requisito indispensable realizarlo antes de una validación y/o calibración del instrumento. No se incluyen ningún tipo de asistencia técnica y otras tareas diferentes de las detalladas en este procedimiento.

Responsabilidades del cliente

El cliente deberá proveer los consumibles y elementos necesarios para el normal funcionamiento del sistema (solventes, agua e isopropanol grado HPLC), sellos, insertos, filtros, lámparas, pistones, válvulas, papel absorbente, etc.). Las columnas analíticas deberán ser removidas del instrumento previo a la realización del servicio, y será responsabilidad del cliente el correcto lavado y almacenaje de las mismas. En el caso de que el presente servicio incluyera la provisión de ciertos consumibles, estos serán provistos por AGS ANALITICA, según el Anexo correspondiente. El cliente será responsable de dar aviso y aplicar las normas de higiene y seguridad correspondientes en aquellos casos que el instrumento trabaje con sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente, como así también proveer los elementos de seguridad. Un responsable del sector deberá estar disponible mientras se realiza el servicio.

- Sistema general – Limpieza externa

  - Preguntar al cliente acerca del funcionamiento del instrumento.

  - Chequear el logbook del instrumento y excluir aquellos recambios que fueron realizados recientemente; imprimir el logbook de errores.

  - Realizar una inspección general de cada módulo, verificar residuos de pérdidas y controlar el medio donde se encuentra el instrumento (aconsejar si se detectan corrientes de aire y/o variaciones de temperatura).

  - Chequear que todas las tuberías de desecho e interfaces estén correctamente instaladas.

  - Chequear el funcionamiento de los sensores de pérdidas y limpiar los depósitos de sales.

  - Aspirar y/o eliminar el polvo del instrumento.

  - Adjuntar, siempre que sea posible, todas las impresiones de los test realizados a continuación.

  - Resetear los contadores cuando aplica.

  - Completar con la leyenda de “N/A”, de no aplica, cuando no se encuentre un módulo u opcional no instalado.

- Sistema general – Limpieza interna (MPsc)  				                         Esta sección No Aplica

  - Cerrar el software utilizado por el cliente y apagar todos los módulos del sistema.

  - Desconectar todos los cables de alimentación,  de comunicación con PC y de comunicación entre módulos.

  - Desinstalar todas las tuberías de descarte y aquellos capilares que interconectan los módulos.

  - Retirar botellones con fase móvil, taparlos y reservarlos en un lugar seguro hasta finalizar el servicio. De ser necesario, sonicar los filtros de vidrio con HNO3 (25%) durante al menos 10 minutos.

  - Retirar las cubiertas de cada módulo y limpiarlas con un paño húmedo.

  - Eliminar el polvo del interior de cada módulo, prestando especial atención a los coolers y a las ventilaciones laterales.

  - Rearmar y reinstalar cada módulo en el sistema.

  - Reestablecer todas las conexiones y tuberías de descarte.

  - Encender todos los módulos y verificar la conexión con el software.

  - Acondicionar el equipo para realizar los test que se detallan en las siguientes secciones.

  - Una vez finalizado el servicio, purgar el sistema con las fases móviles empleadas por cliente o, en su defecto, con MeOH/IPA.

- Reemplazo de consumibles (MPcc)         				                         Esta sección No Aplica

  - Bomba

  - Apagar y desenchufar el módulo de la bomba.

  - Remover los filtros de los botellones y, de ser necesario, sonicar los filtros de vidrio con HNO3 (25%) durante al menos 10 minutos.

  - Remover y desarmar el cabezal de la bomba.

  - Remover y limpiar los pistones.

  - Verificar el estado de los pistones; reemplazar en caso de ser necesario.

  - Limpiar y verificar el estado de los resortes de soporte de los pistones.

  - Remover los sellos de la bomba, limpiar la cámara de los pistones y de los sellos. Si hay gran cantidad de sales adheridas y no se pueden remover, quitar todas las válvulas de la bomba y sonicar con agua y HNO3 (2%); reemplazar los sellos.

  - Si la opción lavador de sellos está instalada, remover los sellos y juntas. Asegurarse de que el líquido lavador circula normalmente antes de rearmar la bomba; reemplazar los sellos y juntas.

  - Rearmar el cabezal de la bomba.

  - Reemplazar filtro, sello de oro y retén de la válvula de purga.

  - Inyector

3.2.a  Inyector manual

- Reemplazar el sello del rotor y limpiar restos de sales.

3.2.b Inyector automático

- Retirar los viales de la bandeja y, de ser necesario, lavar con agua y detergente neutro.

  - Reemplazar el sello del rotor y limpiar restos de sales.

  - Reemplazar asiento y aguja.

  - Compartimiento de columna

  - Si el compartimiento de columna posee una válvula de intercambio instalada y el cliente tiene disponible un sello de rotor, reemplazarlo.

  - Conectar un capilar de restricción en lugar de la columna.

- Test de Mantenimiento Preventivo

4.1  Bomba

Nro. de modelo: ________________

Nro. de serie: ___________________

  - Purgar el sistema con agua. Para bomba binaria colocarla en el canal A o A2 y para cuaternaria en el canal D, si el MP antecede a una validación colocar agua en los canales A y C, y acetona al 0.5% en agua en los canales B y D.

  - Cerrar la válvula de purga, purgar y cebar el sistema durante aprox. 10min. a flujo 2ml/min.

  - Monitorear la presión y registrar el valor del ripple: ______

  - Colocar un tapón ciego a la salida de la válvula de purga.

  - Cerrar la válvula de purga y realizar el test de presión.

  - El test se realiza hasta alcanzar una presión de ______ bares.

Resultado del test de presión:

| - Cumple | - No cumple |
| --- | --- |

  - Inyector

Nro. de modelo: ________________

Nro. de serie: ___________________

  - Purgar y cebar el inyector con agua.

  - Colocar el tapón ciego a la salida del inyector.

  - Realizar el test de presión.

  - El test se realiza hasta alcanzar una presión de ______ bares.

Resultado del test de presión:

| - Cumple | - No cumple | - N/A |
| --- | --- | --- |

  - Compartimento de columna

Nro. de modelo: ________________

Nro. de serie: ___________________

- Purgar y cebar el compartimiento de columna con agua.

- Colocar un tapón ciego a la salida del compartimento de columna.

- Realizar el test de presión.

- El test se realiza hasta alcanzar una presión de _____ bares.

Resultado del test de presión:

| - Cumple | - No cumple | - N/A |
| --- | --- | --- |

  - Realizar el test del compartimiento de columna.

Resultado del test del compartimiento de columna:

| - Cumple | - No cumple | - N/A |
| --- | --- | --- |

Detectores

- Purgar detector con agua hasta lograr la estabilización de la línea de base.

    - Detector de Longitud de Onda Variable

Nro. de modelo: ________________

Nro. de serie: ___________________

- Inspeccionar la celda de flujo, verificar se existan pérdidas o restos de ellas.

- Verificar el correcto sentido de entrada y salida de los capilares.

- Realizar el test de óxido de holmio.

Resultado del test*:

| - Cumple | - No cumple | - N/A |
| --- | --- | --- |

*Si el test no cumple, realizar la calibración de longitud de onda.

  - Realizar el test de intensidad.

Resultado del test:

| - Cumple | - No cumple | - N/A |
| --- | --- | --- |

- En caso de ser informado por el software, registre la cantidad de horas de uso de las lámparas:

Lámpara de Deuterio: ___________ hs.

    - Detector de Arreglo de Diodos y Detector de Longitud de Onda Múltiple

Nro. de modelo: ________________

Nro. de serie: ___________________

- Inspeccionar la celda de flujo, verificar se existan pérdidas o restos de ellas.

- Verificar el correcto sentido de entrada y salida de los capilares.

- Realizar el test de filtro.

Resultado del test:

| - Cumple | - No cumple | - N/A |
| --- | --- | --- |

- Realizar el test de corriente oscura.

Resultado del test:

| - Cumple | - No cumple | - N/A |
| --- | --- | --- |

  - Realizar el test de óxido de holmio.

Resultado del test*:

| - Cumple | - No cumple | - N/A |
| --- | --- | --- |

*Si el test no cumple, realizar la calibración de longitud de onda.

  - Realizar el test de intensidad.

Resultado del test:

| - Cumple | - No cumple | - N/A |
| --- | --- | --- |

- En caso de ser informado por el software, registre la cantidad de horas de uso de las lámparas:

Lámpara de Deuterio: ___________ hs.

Lámpara de Tungsteno: ___________ hs.

    - Detector de Fluorescencia

Nro. de modelo: ________________

Nro. de serie: ___________________

- Inspeccionar la celda de flujo, verificar se existan pérdidas o restos de ellas.

- Verificar el correcto sentido de entrada y salida de los capilares. La salida de este detector deberá ser al desecho.

- Realizar el test de intensidad.

Resultado del test:

| - Cumple | - No cumple | - N/A |
| --- | --- | --- |

    - Detector de Índice de Refracción

Nro. de modelo: ________________

Nro. de serie: ___________________

  - Verificar el balance de los diodos de la celda de muestra y de referencia, con agua en ambos.

Resultado del test:

| - Cumple | - No cumple | - N/A |
| --- | --- | --- |

- Ajustar el balance óptico de los diodos se la diferencia en mayor a +/-0.2.

    - Detector Evaporativo de Dispersión de Luz (ELSD)

Nro. de modelo: ________________

Nro. de serie: ___________________

  - Verificar que las tuberías de descarte se encuentren correctamente instaladas.

  - Verificar que el nivel de líquido en el sifón sea estable e igual en ambos lados.

  - Realizar el test de ruido (Stray Light).

Resultado del test:

| - Cumple | - No cumple | - N/A |
| --- | --- | --- |

- Finalización del servicio

- Adjunte las impresiones de los test generados.

- Registrar en el libro de la historia del equipo la realización de este mantenimiento (si aplica).

- Fijar la etiqueta de mantenimiento preventivo al equipo.

- Fecha de realización: __________________

- Firma y aclaración del Cliente: ___________________________

- Firma y aclaración del Ingeniero de Soporte: ________________________